ZGF-5mA/400kV直流高压发生器应用及技术指标

智能接地不良保护及报警功能（接地不良不能升压），测压回路断线保护（高压测量回路断线仪器不能升压），急停按钮，大大提高了操作人员在作业过程中安全性。在特殊情况下还可解除接地不良保护报警功能（如采用发电机作为电源或现场接地不良但仍可试验的情况下。）ZGF-5mA/400kV直流高压发生器精度高、测量准确。电压、电流表均为数字显示，电压分辨率为0.1kV，电流分辨率为0.1uA，控制箱上电压表直接显示加在负载试品上的电压值，使用时无需外加分压器，接线简单。仪器具有高、低压端测量泄漏电流，高压端采用圆形屏蔽数字表显示，不怕放电冲击，抗干扰性能好，适合现场使用。

ZGF-5mA/400kV直流高压发生器产品特点：

１、机箱采用通用型机箱，立卧两用。

２、采用中频倍压电路，应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件。

３、采用电压大反馈，输出电压稳定度高，纹波系数小≤1%。

４、全量程平滑调压，电压调节细度好调节精度≤0.5%，稳定度≤1%，电压电流误差1%±1个字。

５、升压电位器零起升压。

６、0.75UDC1mA功能按钮，方便氧化锌避雷器试验，精度≤1%。

７、过压保护采用拔码设定，一目了然，误差±1%。

ZGF-5mA/400kV直流高压发生器技术参数：

输出电压 (kV) 40

输出电流 (mA) 5

输出功率 (W) 2000

充电电流 (mA) 5

控制箱重量(kg) 12

倍压筒重量(kg) 17

倍压筒规格(mm) Ф150 1140

电压测量误差 1%(满度)±1个字

电流测量误差 1%(满度)±1个字

过压整定误差 过压保护采用拨码设置，一目了然（精度≤1.0％）

0.75切换误差 高精度0.75UDC-1mA单触按钮（精度≤1.0％）氧化锌避雷器试验

波纹系数 ≤0.5%

工作方式 间断使用：额定负载30分钟1.1倍额定电压使用：10分钟

工作环境 温度：-10℃～+40℃

相对湿度：室温为25℃时不大于85％（无凝露）

海拔高度：1500米以下

带电容负荷 被试品电容量无限制

结构特点 电气绝缘倍压筒

空气绝缘、无泄漏之虑

ZGF-5mA/400kV直流高压发生器技术指标：

输出电压极性：负极性

工作电源：AC220V±10%,50HZ

电压测量误差：满度2%±1d,zui高分辨率0.1KV

电流测量误差：满度1%±1d,zui高分辨率0.1UA

波纹系数优于1%

电压稳定度：随机波动 电网变化±10%时≤0.5%

工作方式：间断工作制,额定电压、电流下工作时间不少于30min

环境温度：-10℃～50℃

相对湿度：≤85%（25℃）

海拔高度：2000米

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!