接地引下线导通电阻测试仪技术指标及功能特点

一、概述

电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分，在电力设备的长时间运行过程中，连接处有可能因受潮等因素影响，出现节点锈蚀、甚至断裂等现象，导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大，从而不能满足电力规程的要求，使设备在运行中存在不安全隐患，严重时会造成设备失地运行。因此在《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中，明确提出接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。

HJD-3108接地引线导通测试仪是我公司继SH90-05后研制的一种自动化程度很高的便携式测试仪，用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。

二、主要功能及特点

1、采用高速16位A/D转换器，测量数据稳定，重复性好。

2、自动程控电流源技术，由内部微控制器根据被测电阻自动控制，从而达到*的测量状态，无须手动切换电流换档。

3、响应速度快。

4、高度智能化设计，功能设置巧妙先进，可自动判断测试线虚接、断线等故障。

5、保护功能完善，能可靠保护反电势对仪器的冲击，具有自动放电指示功能。

6、可显示测量电流和测量时间。

7、智能化功率管理技术，可有效减轻仪器内部发热。

8、可储存120次测量数据，掉电不丢失。

9、全部汉字菜单及操作提示，直观方便。

关键词：接地引下线导通测试仪，接地引下线导通测试仪，接地引下线导通测试仪

三、主要技术指标

1、主要技术指标见下表：

测量范围: 1mΩ-10Ω

输出电流: 0-10A

测量精度: 0.5%±2字

2、zui高分辨度：1 uΩ

3、工作电源：AC220V±10%

4、环境温度：-10∽40℃

5、体积：350×230×130mm（10A型）

6、重量：7㎏（10A型）

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!