全自动电容电感测试仪技术参数及应用说明

ZY-2000A全自动电容电感测试仪概述：

电力系统使用补偿电容器组提高功率因数。无功补偿电容的工作容量大，切换频繁。为保证设备的可靠性，需要定期进行检测。传统方法是将电容汇流排拆除，然后用电容表进行测量。这种方法不仅工作量大，也容易造成电容损坏。

全自动电容电感测试仪，是不拆线检测补偿电容器的仪器。仪器输出高达 20A试验电流，电容量可以测量到 2200μF。仪器具有抗*力，可以在现场强电干扰环境中使用。

全自动电容电感测试仪，也是一台多功能阻抗测量仪器，能够自动识别并检测电容、电感或电阻型试品。仪器也可以单独用于电流检测。

ZY-2000A全自动电容电感测试仪技术指标：

2.1电容测量

测量范围：  0.2μF～2200μF（基本量程2μF～2200μF）

准确度：   ±（读数×1.5%+0.02μF）

分辨率：0.001μF（4位数字显示）

2.2电感测量

测量范围：  0.2mH～50H（基本量程2mH-10H）

准确度：    ±（读数×2%+2个字）

小分辨率：0.001mH（4位数字显示）

2.3 电阻测量

测量范围：  0.1Ω～12.5kΩ（基本量程0.1Ω～1kΩ）

准 确 度：    ±（读数×1%+2个字）

分辨率：0.001Ω（4位数字显示）

2.4电流测量

测量范围： 0~200mA~2A~20A（基本量程200mA~20A）

准 确 度：  ±（读数×1%+2个字）

2.5供电和试验电源

仪器供电电源：  交流 220V±10%  50Hz

仪器试验电源：  交流 30V±10%/20A   50Hz

交流 2V±10%/20A    50Hz

2.6工作条件

环境温度：   -10℃～40℃

相对湿度：   ≤90%

2.7输出方式     屏幕液晶显示屏

面板式热敏打印机

ZY-2000A全自动电容电感测试仪注意事项：

1、试验电压：不了解试品阻抗的情况下可以先用 2V试测，如果试验电流小于 1A可以改用 30V测量。

2、电流检测：钳形 CT夹到需要测量电流的部位。例如可以夹到连接电容的引线上而不一定是电容的套管。如果是测量总电流，也可以直接夹到电压引线上。

3、钳形 CT朝向：要求将电流钳的正面朝向红夹子（即 2V或20V）方向，此时仪器自动区分电容、电感或者电阻。

4、磁场干扰：建议钳型 CT远离仪器 1米以上。如果测量一个漏磁严重的电感，建议远离电感 1米以上。

5、低电感（感抗）和大电容：夹子应尽量靠近试品引出线端子。

测量过程：接线完毕启动测量电源。测量过程中，不要移动电压线，不要触摸或移动钳型 CT。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!