全自动变比组别测试仪性能特点及操作

全自动变比组别测试仪以单片机为核心进行测量计算和自动控制,全中文菜单操作界面，具有显示直观、稳定性好、精度高、测量范围宽且现场不需三相电源等优点。可以测量各种三相变压器的变比和接线组别，同时也能测量单相变压器和电压互感器的变化和极性，而且能显示变比误差，具有数据打印功能。

全自动变比组别测试仪性能特点

1、中文菜单提示、操作简单方便。

2、变比测量范围大：1-10000

3、功能强大：既可进行单相测量，又可实现三相绕组的自动测试，联接组别可任意选择，一次完成测量AB、BC、CA三相的变比值、误差、联线组别等参数。

4、测量速度快。(三相同时测完只需十几秒钟)

5、一次测量完成、自动切断试验电源。

6、设置数据，测量结果自动保存，可查看以前数据。

7、测有载变压器，只输入一次变比。

8、携带方便、适合野外作业。

全自动变比组别测试仪操作方法

1、接线：将仪器端子（A、B、C、a、b、c）与变压器端子（A、B、C、a、b、c）对应接好，注意高低压千万不要接反，否则可能损坏仪器。

2、打开电源开关，接着显示自检1；自检2；自检3；通过，表示仪器正在自检，zui后分别显示上次试验的变比，分接百分比、组别、信息显示栏（误差显示栏）显示“自检通过”，表明仪器正常，可进行下一步操作。

3、按<参数>键，依次输入变比，分接间距、组别，直至参数指示灯熄灭，如本次试验所用参数与前次相同，此项操作可省略。

4、用分接调节键调整分接点，每按一次该键，分接值移动一个分接间距，如按分接调节键，分接显示栏无任何反应，则说明分接间距没有设置，此时可按参数键，设置分接间距。

5、测量

a、三相连续：按<三相连续>键，键灯亮，按<开始>键，键灯亮，仪器开始测量，并自动进入记录状态，每测完一相，发出提示音，进入下一相测量，全部完成后，自动停止。

b、单相：按键，键灯亮，按<开始>键，键灯亮，仪器开始测量待误差显示稳定后，记下该数据，按<停止>键，键灯亮，完成AB相的测试。同样完成BC、CA相的测量。

6、打印

a．如需打印，必须在测量操作前按记录键，键灯亮，仪器进入自动记录状态，自动记录以后每次测量操作的数据，切断电源，如果用三相连续功能进行测量，仪器自动记录，测量前无需按<记录>键。

b．按打印键，屏幕显示“正在打印”，稍候屏幕显示“打印完毕”即可完成打印。如在打印过程中按任意键，屏幕显示“中止打印”，即可中途退出打印。如果内存中没有数据，按打印键，则打印键灯和记录键灯同时闪烁，屏幕显示“内存空”不能打印。

C．当然，如果以前试验数据不用保留，则在测量操作前清除数据。按<清除内存>键，如内存已空，则清除内存键灯和记录键灯同时闪烁，屏幕显示“内存已空”，如内存未空，则屏幕显示“清内存吗？”，再按清除内存键，则清除内存，则中止清除内存，屏幕显示“中止清内存”。内存已满时，<打印>和<清除内存>键灯闪烁提示，连续按两下<清除内存>键，可以清除旧数据。

7、其它功能键的使用

a、<显示实测变比>键：如果需要在测量过程中观察实测变比值，则在测量前按<显示实测变比>键，键灯亮，表明测量过程中可以显示实测变比值。再次按<显示实测变比>键，键灯灭，则在测量过程中不显示实测变比值。

b、<分接在低压侧>键：大部分变压器的分接在高压侧，测分接在低压侧的变压器时，使用此键，键灯亮，再按此键，键灯灭，多数情况下，此键灯应是熄灭的。

c、<分析组别>键：如果事先不知道三相变压器的组别，则将三相变压器测试线接好，按<分析组别>键，键灯亮，按<开始>键，仪器开始工作，约需70秒时间，组别和变比测试结果会显示出来。仪器不分析单相变压器组别，仅为0或6，如果极性错误，组别显示窗闪烁，提示错误。有的变压器分析组别时错误，但输入参数能正常测量，其原因是变压器铁芯插片对称性不好，在一个柱激磁时，其它柱磁分布误差较大。

d、<自检>键：按<自检>键，仪器开始自检。首先，依次点亮全部显示器，供操作者检查，然后，检查分压器和测量回路是否工作正常。

e、数字键：数字键是复合功能键，在<参数>键灯亮时有效。比如数字“0”在参数键灯亮时，按<打印>键，则输入0，如参数灯灭时，按<打印>键，则打印。

全自动变比组别测试仪注意事项

1、在测量的时候，人不要触摸试品。

2、如果测试线短路，高低压接反，会熔断保险。保险熔断后，如果进行测量，再显示"正在测量，请等待!"后停住，请关机，更换相同容量的保险，重测。

3、连线要保持接触良好，仪器应良好接地!

4、仪器的工作场所应远离强电场,强磁场,高频设备。供电电源干扰越小越好，宜选用照明线，如果电源干扰还是较大，可以由交流净化电源给仪器供电，交流净化电源的容量大于200VA即可。

5、仪器工作时,如果出现液晶屏显示紊乱,按所有按键均无响应,或者测量值与实际值相差很远,请按复位键,或者关掉电源,再重新操作。

6、如果显示器没有字符显示，或颜色很淡，请调节亮度电位器至合适位置。

7、仪器应存放在干燥通风处。

附：回路电阻测试仪产品特点及使用

回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪，是用于开关控制设备的接触电阻、回路电阻测量的仪器，测试电流采用国家标准GB763推荐的100A直流，可在 100A，200A，300A,400A,500A或600A电流的情况下直接测得回路电阻或者接触电阻，并直接显示，还可保存到仪器上，zui大组数为 100组，保存的数据可通过RS232接口与上位机通讯，将数据上传至电脑保存或打印。该仪器测量准确、性能稳定，适合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

回路电阻测试仪特点

1.液晶显示器、高速热敏打印机。

2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗*力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3.人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程。

4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器，结合高性能16位单片机，测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数，确保了该产品的测试准确度。

5. 本产品还设计了实时日历时钟，为打印、保存数据提供时间依据。

6. 数据存储与历史数据浏览功能，可存储大量数据，并具有掉电保护功能。

回路电阻测试仪使用说明

1. 按四线测量法，用测试线将被试品连接至仪表面板上，注意电压测量线应接在电流输出线内侧。

2. 接通AC220V电源（注意：电源进线的第三根线即保护地必须接到大地），按下电源开关，此时电流表、电阻表显示“000”（可在未数允许一位数跳动）。

3. 按测量开关，调节电流输出旋钮（按顺时针）至电流表头显示“100.0”时，再读取阻值表头上的数字即为被测试品的阻值，并作记录。（若显示“1”表示所测回路超量程）。

4. 测试完毕，将电流输出调节旋钮（按逆时针）调至zui小，复位测量开关，再切断电源开关。

5. 如要重复测试，只需复位测量开关，将测试钳重新夹好，再按测量开关即可。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!