电缆故障测试仪应用注意事项

电缆故障测试仪是一套综合性的设备。用于电力电缆开路、短路、接地、低阻、高阻闪络性及高阻泄漏性故障的测试，以及同轴通信电缆和市话电缆的开路、短路故障的测试。还可以测试电缆路径、埋深，以及电波测速，核定电缆长度等，并可建立电缆档案以便日常维护管理。

电缆故障测试仪使用过程中的注意事项：

1.脉冲法测试时，注意要甩掉局内所有设备，在zui外线上进行测量。

2.使用闪络法测试时，必须将触发工作方式开关置于“闪络”位置。

3.在使用直闪法或冲闪法测试时，要注意人身安全及设备安全。必须接好地线。

4.在闪络法测试结束后，切断电源，拆除本仪器与高压测试装置的连接线，再对高压电容器和电缆的所贮电荷进行放电。放电时，应先加限流电阻R限制放电电流以使电流缓慢放电，待电容器上电压降低后，再直接对地放电电路中电阻为零，瞬间放电电流可高达几百安培，将发生严重的设备或人身事故。

5.在直闪法测试过程中，必须注意监视故障的泄漏电流若电流突然增大，故障闪络现象未曾出现，应立即降低试验电压，改用冲闪法测试。

电缆故障测试仪系统的畅通和电力的输送有赖于电缆线路的正常运行。一旦线路发生障碍，就会造成通信和电力的中断，如不能及时查出故障并迅速予以排除，就会造成很大的经济损失和不良的社会影响。因此，维护人员应当在工作过程中注意保证电缆故障测试仪能正常运行。

附上目前使用范围比较广的MS-801C电缆故障测试仪的具体参数供大家参考：

1.测试距离：单端测试距离≤10千米

2.zui短测试距(盲区)：小于V/15(米)

其中：V电波在被测电缆中的传播速度

3.测试误差：相对误差：≤±2%；误差：故障点在千米以内≤15米

故障点在千米以上≤20米

4.读数分辨率：V/60米

其中：V电波在被测电缆中的传播速度。如：“油浸纸电缆”，电波传播速度为160m/us仪器的读数zui小分辨率为2.66米，即屏幕上光标每移动一点，读数变化2.6米。

5.电源：AC 220V±10% 50Hz

6.环境条件： 温度：0℃～50℃ 相对湿度：80%±5%

7.主机体积：350×250×200(mm)

8.主机重量：5kg

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有10kv兆欧表，绝缘靴绝缘手套耐压测试仪，工频耐压试验变压器，蓄电池容量放电测试仪，绝缘油介电强度测试仪，绕组匝间冲击耐电压试验仪，现场动平衡测试仪，电缆试扎器，带电电缆识别仪，交流耐压试验装置，工频耐压试验装置，5KV绝缘电阻测试仪,0.1HZ超低频高压发生器，高低压开关柜通电试验台，10A直流电阻测试仪，氧化锌避雷器带电测试仪，扁平电缆，电缆滑线，滑触线集电器，绝缘油耐压测试仪等等的产品介绍，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!!